Znak sprawy: SzP.ZP.271.110.22

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego

o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego do szpitala SPECJALISTYCZNEGO IM.EDMUNDA BIERNACKIEGO

W MIELCU, znak SzP.ZP.271.110.22

Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Podstawa prawna Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa i adres:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

tel/fax (17)780-01-46

e-mail: przetargi@szpital.mielec.pl

NIP: 817-175-08-93, REGON: 000308637

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu,

znak SzP.ZP.271.110.22

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym:

GRUPA 1 – KARDIOMONITOR – szt. 2

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod 33123210-3 (Urządzenia do monitorowania czynności serca)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- sprzedaż i dostarczenie 2 sztuk kardiomonitorów do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu spełniających wymagania określone w Zapytaniu - na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu

Wymagania Zamawiającego dla urządzenia:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg | Tak (podać) |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak (podać) |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak (podać) |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak (podać) |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |
| 8. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta | Tak |
| 9. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora | Tak |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |
| 11. | Pomiar EKG | Tak |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak (podać) |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak (podać) |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak (podać) |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak (podać) |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |
|  | - Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | Tak |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak (podać) |
| 12. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min | Tak (podać) |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | Tak (podać) |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |
| 13. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | Tak (podać) |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak (podać) |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |
|  | - Alarm desaturacji | Tak |
| 14. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | Tak (podać) |
|  | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | Tak (podać) |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak (podać) |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | Tak |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | Tak (podać) |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |
| 15. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak (podać) |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak (podać) |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak (podać) |
| 16. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP: średni, duży | Tak |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |
| 17. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | Tak |
| 18. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |
| 19. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika | Tak |
| 20. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak (podać) |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak (podać) |
| 21. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | Tak |
| 23. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |
| 24. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |
| 25. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. | Tak |
| 26. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. | Tak (podać) |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | Tak (podać) |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |
| 27. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |
|  | - Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | Tak |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - ScvO2 lub SvO2. | Tak |
| 28. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | Tak |
| 29 | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria | Tak |
| 30. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |
| 31. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak (podać) |
| II | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | TAK (podać) |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. | Tak |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |
| III | Inne |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |

GRUPA 2 – POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA  – szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod 33194110-0 (Pompy infuzyjne)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostarczenie 1 sztuki  pompy infuzyjnej do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu spełniających wymagania określone w Zapytaniu - na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu w tym:

Wymagania Zamawiającego dla urządzenia:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |  |  |
| 2 | Sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | Tak |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) | Tak |  |  |
| 4 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |  |
| 6 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |  |
| 7 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |  |
| 8 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) | Tak, (podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek) |  |  |
| 9 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |  |
| 10 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, (podać) |  |  |
| 11 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, (podać) |  |  |
| 12 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |  |
| 13 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |  |
| 14 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, (podać) |  |  |
| 15 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |  |
| 16 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |  |
| 17 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |  |
| 18 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak (podać) |  |  |
| 19 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |  |
| 20 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, (podać) |  |  |
| 21 | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak |  |  |
| 22 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, (podać) |  |  |
| 23 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, (podać) |  |  |
| 24 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, (podać) |  |  |
| 25 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak, |  |  |
| 26 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, (podać) |  |  |
| 27 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, (podać) |  |  |
| 28 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | Tak, (podać listę alarmów) |  |  |
| 29 | Regulacja głośności alarmu | Tak |  |  |
| 30 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej | Tak |  |  |
| 31 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |  |
| 32 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, (podać) |  |  |
| 33 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |  |
| 34 | Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację | Tak (podać) |  |  |
| 35 | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak (podać) |  |  |
| 36 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg | Tak, (podać) |  |  |
| II | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak (podać) |  |  |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |  |
| III | Inne |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  |  |

GRUPA 3 – Iluminator naczyń krwionośnych z moblinym stojakiem  – szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod 33190000-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostarczenie 1 sztuki  iluminatora naczyń krwionośnych z mobilnym stojakiem do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu spełniających wymagania określone w Zapytaniu - na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu w tym:

Wymagania Zamawiającego dla urządzenia:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |  |  |
| 2 | Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające w czasie rzeczywistym dokładny obraz powierzchniowej struktury żył pacjenta na dowolnej części ciała na skórze. | Tak |  |  |
| 3 | Urządzenie wykrywające żyły pod skórą za pomocą światła podczerwonego. | Tak |  |  |
| 4 | Iluminator wykorzystujący kamerę CMOS | Tak |  |  |
| 5 | Bezpieczna procedura naświetlania – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia ze skórą pacjenta | Tak |  |  |
| 6 | Wygodny, min. 1,3” wyświetlacz DLP z informacjami o wybranych trybach i stanie akumulatora | Tak (podać) |  |  |
| 7 | Długość fali światła podczerwonego 850nm +- 10 nm | Tak |  |  |
| 8 | Długość fali światła widzialnego 400-760nm | Tak |  |  |
| 9 | Urządzenie od razu gotowe do pracy, brak konieczności ustawiania czy instalacji | Tak |  |  |
| 10 | Brak konieczności używania jakichkolwiek elementów wielorazowych, w tym nakładek na iluminator, czy na części ciała pacjenta. | Tak |  |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w kompatybilną ładowarkę do przewodowego ładowania | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość pracy na rozładowanym urządzeniu za pomocą ładowarki sieciowej | Tak |  |  |
| 13 | Prowadzenie czytelnej projekcji 20-25cm nad ciałem pacjenta | Tak |  |  |
| 14 | Głębokość docierania światła podczerwieni przez skórę min. 12 mm | Tak (podać) |  |  |
| 15 | Możliwość pracy przy słabym oświetleniu - ustawienia jasności projekcji na min. 3 poziomach | Tak (podać) |  |  |
| 16 | Min. 3 tryby wyświetlania projekcji: Standardowy, pozytyw/negatyw oraz wzmocniony ( możliwość połączenia kolorów w celu wyodrębnienia naczyń krwionośnych leżących głębiej i płycej ) | Tak (podać) |  |  |
| 17 | Możliwość ustawienia min. 10 kolorów projekcji światła dla odpowiedniego dopasowania do koloru skóry pacjenta | Tak (podać) |  |  |
| 18 | Możliwość zmiany rozmiaru projekcji min. 3 rozmiary w celu prowadzenia projekcji pediatrycznych i w razie konieczności skupienia personelu na jednym naczyniu krwionośnym | Tak |  |  |
| 19 | Wyraźny obraz projekcji o rozdzielczości min. 856 x 480 pikseli | Tak (podać) |  |  |
| 20 | Czas pracy min. 2 h | Tak (podać) |  |  |
| 21 | Czas do pełnego naładowania baterii max. 3h | Tak (podać) |  |  |
| 22 | Urządzenie zasilane baterią o pojemności min. 3000 mAh, DC 5V 2 A | Tak (podać) |  |  |
| 23 | Waga urządzenia: max. 350 g bez statywu | Tak (podać) |  |  |
| 24 | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 210 x 60 x 60 (+/-10 mm) | Tak |  |  |
| 25 | Warunki pracy: -Zakres temperatur otoczenia: od -40°C do 60°C ( +/- 5C ) -Zakres wilgotności względnej: od 10% do 90% ( +/- 5% ) -Zakres ciśnienia atmosferycznego: Od 50kPa do 110 kPa ( +/- 5 kPa ) | Tak |  |  |
|  | Statyw Jezdny |  |  |  |
| 26 | Statyw jezdny kompatybilny z iluminatorem | Tak |  |  |
| 27 | 5-ramienna podstawa jezdna | Tak |  |  |
| 28 | Regulacja wysokości (maksymalna wysokość: 115cm) | Tak |  |  |
| 29 | Długość wysięgnika: 55cm | Tak |  |  |
| 30 | Regulacja kąta na uchwycie | Tak |  |  |
| 31 | Koszyk na akcesoria | Tak |  |  |
| 32 | Uchwyt z tworzywa sztucznego | Tak |  |  |
| II | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak (podać) |  |  |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |  |
| III | Inne |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

GRUPA 4 – Aparat elektrochirurgiczny monopolarny i bipolarny – szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod 33190000-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostarczenie 1 sztuki aparatu elektrochirurgicznego monopolarnego i bipolarnego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu spełniających wymagania określone w Zapytaniu - na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu w tym:

Wymagania Zamawiającego dla urządzenia:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |  |  |
| 2 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną. Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | Tak |  |  |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% | Tak |  |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe klasa I CF. | Tak |  |  |
| 5 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | Tak |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. | Tak |  |  |
| 7 | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. | Tak |  |  |
| 8 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | Tak |  |  |
| 9 | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” | Tak (podać) |  |  |
| 10 | Możliwość regulacji jasności ekranu - minimum 20 stopni | Tak (podać) |  |  |
| 11 | Komunikacja w języku polskim. | Tak |  |  |
| 12 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | Tak (podać) |  |  |
| 13 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. | Tak (podać) |  |  |
| 14 | Możliwość wyboru elektrody neutralnej dla dorosłych lub noworodkowej – automatyczne ograniczenie mocy wyjściowej w przypadku wyboru elektrody noworodkowej. | Tak |  |  |
| 15 | Aparat wyposażony w system rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. | Tak |  |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne gniazda z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów. | Tak |  |  |
| 17 | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. | Tak |  |  |
| 18 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji min. 20 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia). | Tak (podać) |  |  |
| 19 | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. | Tak |  |  |
| 20 | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. | Tak |  |  |
| 21 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | Tak |  |  |
| 22 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. | Tak |  |  |
| 23 | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia i koagulacji. | Tak |  |  |
| 24 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. | Tak |  |  |
| 25 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym. | Tak |  |  |
|  | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA: |  |  |  |
| 26 | Cięcie monopolarne z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 200W. | Tak |  |  |
| 27 | Regulacja efektu w zakresie 1-200 | Tak |  |  |
| 28 | Możliwość regulacji efektu z krokiem co 1 w zakresie 1-30 oraz z krokiem co 5 powyżej 30. | Tak |  |  |
| 29 | Minimum 2 rodzaje cięcia monopolarnego (cięcie czyste, cięcie mieszane) | Tak (podać) |  |  |
| 30 | Koagulacja monopolarna z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 200W. | Tak |  |  |
| 31 | Regulacja efektu w zakresie 1-200 | Tak |  |  |
| 32 | Możliwość regulacji efektu z krokiem co 1 w zakresie 1-30 oraz z krokiem co 5 powyżej 30. | Tak |  |  |
| 33 | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej (koagulacja miękka, forsowna) | Tak |  |  |
| 34 | Koagulacja bipolarna z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do min 120W. | Tak |  |  |
| 35 | Regulacja efektu w zakresie 1-120 | Tak |  |  |
| 36 | Możliwość regulacji efektu z krokiem co 1 w zakresie 1-30 oraz z krokiem co 5 powyżej 30. | Tak |  |  |
| 37 | Możliwość aktywacji koagulacji włącznikiem nożnym lub automatycznie po uchwyceniu tkanki szczypcami (AutoStart) | Tak |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE : |  |  |  |
| 38 | Włącznik nożny 2-przyciskowy do aktywacji cięcia i koagulacji 1 szt. | Tak |  |  |
| 39 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 50szt. | Tak |  |  |
| 40 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | Tak |  |  |
| 41 | Uchwyt sterylny o długości rękojeści 155mm, jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, kablem długości 3 m, wtyk kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 10szt. | Tak |  |  |
| 42 | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | Tak |  |  |
| 43 | Szczypce bipolarne, proste, 1mm, dł. 160mm, wielorazowego użytku – 1 szt | Tak |  |  |
| II | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 36 m-ce) | Tak (podać) |  |  |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |
| 5 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |  |
| III | Inne |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

GRUPA 5 – Aparat EKG – szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod 33121500-9 (Elektrokardiogram)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostarczenie 1 sztuki aparatu EKG do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu spełniających wymagania określone w Zapytaniu - na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu w tym:

Wymagania Zamawiającego dla urządzenia:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |  |  |
| 2 | Rejestracja odprowadzeń EKG12 standardowych | Tak |  |  |
| 3 | Zapis automatyczny "do schowka"12 odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |  |
| 4 | Zapis automatyczny "do schowka"data godzina badania, ustawienia filtrów, czas zapisu badania, opcjonalnie: dane pacjenta, gabinetu | Tak |  |  |
| 5 | Drukarka wbudowana | Tak |  |  |
| 6 | Szerokość papieru 58 mm | Tak |  |  |
| 7 | Tryb wydruku1 lub 3 przebiegi EKG | Tak |  |  |
| 8 | Tryb wydruku z pamięci wewnętrznej, w grupach po 3 odprowadzenia | Tak |  |  |
| 9 | Rodzaje badań ręczne, AUTO | Tak |  |  |
| 10 | Drukowanie w układzie standardowym1 lub 3 przebiegi EKG wybranej grupy | Tak |  |  |
| 11 | Wydruk z bazy pacjentów tak, dołączenie imienia i nazwiska do wydruku przebiegu EKG | Tak |  |  |
| 12 | Wydruk analizy i interpretacji tak, automatycznego badania EKG | Tak |  |  |
| 13 | Prezentacja na wyświetlaczu1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | Tak |  |  |
| 14 | Długość zapisu badania automatycznego od 3 do 16 sekund | Tak |  |  |
| 15 | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |  |
| 16 | Wyświetlacz / ekran Monochromatyczny, przekątna 4" | Tak |  |  |
| 17 | Menu graficzne, wyświetlane na ekranie | Tak |  |  |
| 18 | Obsługa łatwa, za pomocą klawiatury | Tak |  |  |
| 19 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | Tak |  |  |
| 20 | Pamięć ostatnich badań automatycznych, z ustawialnym limitem od 5 do 1000 | Tak |  |  |
| 21 | Bateria do 130 badań automatycznych | Tak |  |  |
| 22 | Pomiar częstości akcji serca (HR)ciągły, prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |  |
| 23 | Automatyczna detekcja zespołów QRS tak | Tak |  |  |
| 24 | Praca na otwartym sercu tak | Tak |  |  |
| 25 | Filtr zakłóceń sieciowych50 Hz, 60 Hz | Tak |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | Tak |  |  |
| 26 | Filtr izolinii0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | Tak |  |  |
| 27 | Impulsy Stymulujące wykrywanie i prezentacja | Tak |  |  |
| 28 | Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdej elektrody | Tak |  |  |
| 29 | Detekcja częstości akcji serca tak, wybór dowolnego kanału | Tak |  |  |
| 30 | Grubość wydruku linii normalna lub pogrubiona | Tak |  |  |
| 31 | Prezentacja krzywych układ standardowy lub Cabrera | Tak |  |  |
| 32 | Ustawienia parametrów przebiegów prędkość, czułość i intensywność wydruku | Tak |  |  |
| 33 | Język Polski, Angielski | Tak |  |  |
| 34 | Przewodowa komunikacja zewnętrzny port USB typu Micro B | Tak |  |  |
| 35 | Wykryte pobudzenia stymulatora serca dźwiękowa sygnalizacja | Tak |  |  |
| 36 | Zabezpieczenie impuls defibrylujący tak | Tak |  |  |
| 37 | Prezentacja impulsów stymulujących tak, na wydruku | Tak |  |  |
|  | Oszczędzanie energii tak | Tak |  |  |
| 39 | Standardowe wyposażenie: elektrody kończynowe 4 sztuki | Tak |  |  |
| 40 | Standardowe wyposażenie: elektrody przedsercowe 6 sztuk | Tak |  |  |
| 42 | Standardowe wyposażenie kabel pacjenta | Tak |  |  |
| 43 | Standardowe wyposażenie papier szerokość 58 mm (1 rolka) | Tak |  |  |
| 44 | Standardowe wyposażenie zasilacz sieciowy medyczny | Tak |  |  |
| 45 | Standardowe wyposażenie żel do EKG | Tak |  |  |
| 46 | Waga 0,6 kg | Tak |  |  |
| 47 | Wózek pod aparat EKG | Tak |  |  |
| II49 | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | TAK (podać) |  |  |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |  |
| III | Inne |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

GRUPA 6 – KARDIOMONITOR DO PRACY CIĄGŁEJ – szt. 1

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod 33123210-3 (Urządzenia do monitorowania czynności serca)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- sprzedaż i dostarczenie 1 sztuki kardiomonitora do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu spełniających wymagania określone w Zapytaniu - na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu

Wymagania Zamawiającego dla urządzenia:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |
| 1. | Monitor przeznaczony jest do monitorowania elektrokardiograficznego (EKG), częstości akcji serca (HR), nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP) - skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia tętniczego, funkcjonalnego saturacji krwi tętniczej (SpO2), częstości tętna (PR), oddychania (RR), kapnografia (EtCO2 i InCO2), inwazyjne ciśnienie krwi (IBP) i temperatura (TEMP) dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w warunkach szpitalnych i obiektach typu szpitalnego. | Tak |
| 2 | Kardiomonitor nadaje się do pracy ciągłej. | Tak |
| 3. | Podstawowe: 3/5 odprowadzeń EKG, SpO2 (Medtronic, Mediana), NIBP (AND), Oddech, Temp, HR/RR | Tak |
| 4. | Opcja: 12 odprowadzeń EKG (algorytm Glasgow), EtCO2 (Respronics, Kingst), 2 IBP | Tak |
| 5. | EWS (wynik wczesnego ostrzegania): NEWS (krajowy wynik wczesnego ostrzegania), NEWS2 i niestandardowy | Tak |
| 6. | OxyCRG | Tak |
| 7. | Kombinacja trzech fal trendu, tętna z uderzeń na bicie, Spo2 i oddychania, stosowana głównie w monitorowaniu noworodków | Tak |
| 8. | Znacznik zdarzeń: bieżące dane i poprzednie 2 minut | Tak |
| 9. | Podstawa jezdna | Tak |
| II | Warunki gwarancji i serwisu |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | TAK (podać) |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. | Tak |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |
| III | Inne |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |

UWAGA!

  - Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej Zapytaniu.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  - Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: od daty zawarcia umowy do 22.12.2022r.

  - Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

  - Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  - Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony formularz oferty zgodnie z załączonym do Zapytania wzorem (zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze - Załącznik nr 1 do Zapytania),

- Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik nr 2 do Zapytania

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

  - Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

  - Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

  - W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU:

  - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poczta elektroniczna.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres: przetargi@szpital.mielec.pl.

  - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB.

- CENA OFERTY:

6.1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę/towar.

  - Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.:

  - sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,

  - wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego,

  - zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

  - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,

  - serwis gwarancyjny,

  - przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

  - marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe

  - ubezpieczenie

  - podatek VAT (jeśli dotyczy)

  - cło (jeśli dotyczy),

  - podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)

oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości asortymentu wskazanego w Zapytaniu  powiększona o wartość VAT.

Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest określona w jednostkach miar.

  - Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

  - Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazuje wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazuje stawkę podatku od towarów i usług, która z zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

  - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena -   100 %

  - Sposób oceny ofert:

kryterium „najniższa cena” jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

gdzie:

Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”

Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które zostały złożone

Cof – cena brutto oferty badanej

Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (100)

W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  - Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf. Przesyłany plik należy spakować do formatu zip z ustawionym hasłem.

Spakowany plik oraz hasło do niego składa się na adres:

oferty@szpital.mielec.pl

wiadomości należy oznakować napisem:

„Postępowanie, znak SzP.ZP.271.110.22”

  - W przypadku przesłania pliku bez hasła Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ujawnienie treści oferty przed terminem otwarcia ofert i nie będzie z tego tytułu wnosił roszczeń względem Zamawiającego.

  - Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 16.12.2022r. godz. 900.

  - O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego wpływu oferty na adres: oferty@szpital.mielec.pl.

  - Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 16.12.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA / WYCOFANIE”.

  - Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY:

  - Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

  - Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania.

oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

- INFORMACJE DODATKOWE:

  - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, gdy:

- nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

  - W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę

z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał najwyższą liczbę punktów.

- OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

- Patrycja Kardyś, Barbara Lorenty, Małgorzata Kępka, Andrzej Jerzy Wrona, Marzanna Nykiel - w sprawach merytorycznych

- Agnieszka Mydlarz, Arkadiusz Brach - w sprawach formalno-prawnych

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego 
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:

- poczta elektroniczna: sekretariat@szpital.mielec.pl

- telefon: 17 780-01-39

- Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem       e- mail iod@szpital.mielec.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.110.22 prowadzonym w trybie postepowania o wartości poniżej 130.000,00 zł (Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł).

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2176),

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP.

………………………………………

Podpis Dyrektora szpitala lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

............................, dnia ..................

(miejscowość)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

- FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: ...............................................................................................................

Adres (siedziba) Wykonawcy: .............................................................................................

Tel.  ..............................   Fax ..............................              E-mail…………………………..

NIP: ..............................   REGON: ...................... .

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.110.22

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

GRUPA 1 – KARDIOMONITOR – szt. 2

I.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty

| L.p. | PARAMETR | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |  |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg | Tak (podać) |  |
| 2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak (podać) |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak (podać) |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak (podać) |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 8. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta | Tak |  |
| 9. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora | Tak |  |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
| 11. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak (podać) |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak (podać) |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak (podać) |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak (podać) |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
|  | - Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | Tak |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak (podać) |  |
| 12. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min | Tak (podać) |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | Tak (podać) |  |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 13. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. | Tak (podać) |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak (podać) |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | - Alarm desaturacji | Tak |  |
| 14. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | Tak (podać) |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | Tak (podać) |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak (podać) |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | Tak |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. | Tak (podać) |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 15. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. | Tak (podać) |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak (podać) |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak (podać) |  |
| 16. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP: średni, duży | Tak |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |
| 17. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | Tak |  |
| 18. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
| 19. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika | Tak |  |
| 20. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak (podać) |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak (podać) |  |
| 21. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | Tak |  |
| 23. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 24. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 25. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. | Tak |  |
| 26. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. | Tak (podać) |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | Tak (podać) |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 27. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | - Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | Tak |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - ScvO2 lub SvO2. | Tak |  |
| 28. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | Tak |  |
| 29 | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria | Tak |  |
| 30. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 31. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak (podać) |  |
| II | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | TAK (podać) |  |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
| III | Inne |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  |

GRUPA 2 – POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA  – szt. 1

I.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty

| L.p. | PARAMETR | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |  |
| 2 | Sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | Tak |  |
| 3 | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) | Tak |  |
| 4 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 5 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 6 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |
| 7 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |
| 8 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) | Tak, (podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek) |  |
| 9 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
| 10 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, (podać) |  |
| 11 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, (podać) |  |
| 12 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |
| 13 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
| 14 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, (podać) |  |
| 15 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 16 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
| 17 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |
| 18 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak (podać) |  |
| 19 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |
| 20 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, (podać) |  |
| 21 | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak |  |
| 22 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, (podać) |  |
| 23 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, (podać) |  |
| 24 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, (podać) |  |
| 25 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak, |  |
| 26 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, (podać) |  |
| 27 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, (podać) |  |
| 28 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | Tak, (podać listę alarmów) |  |
| 29 | Regulacja głośności alarmu | Tak |  |
| 30 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej | Tak |  |
| 31 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
| 32 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, (podać) |  |
| 33 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 34 | Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację | Tak (podać) |  |
| 35 | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak (podać) |  |
| 36 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg | Tak, (podać) |  |
| II | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak (podać) |  |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
| III | Inne |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  |

GRUPA 3 – ILUMINATOR NACZYŃ KRWIONOŚNYCH Z MOBLINYM STOJAKIEM  – SZT. 1

I.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty

Wymagania Zamawiającego:

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |  |  |  |
| 2 | Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji naczyniowej, umożliwiające w czasie rzeczywistym dokładny obraz powierzchniowej struktury żył pacjenta na dowolnej części ciała na skórze. | Tak |  |  |  |
| 3 | Urządzenie wykrywające żyły pod skórą za pomocą światła podczerwonego. | Tak |  |  |  |
| 4 | Iluminator wykorzystujący kamerę CMOS | Tak |  |  |  |
| 5 | Bezpieczna procedura naświetlania – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia ze skórą pacjenta | Tak |  |  |  |
| 6 | Wygodny, min. 1,3” wyświetlacz DLP z informacjami o wybranych trybach i stanie akumulatora | Tak (podać) |  |  |  |
| 7 | Długość fali światła podczerwonego 850nm +- 10 nm | Tak |  |  |  |
| 8 | Długość fali światła widzialnego 400-760nm | Tak |  |  |  |
| 9 | Urządzenie od razu gotowe do pracy, brak konieczności ustawiania czy instalacji | Tak |  |  |  |
| 10 | Brak konieczności używania jakichkolwiek elementów wielorazowych, w tym nakładek na iluminator, czy na części ciała pacjenta. | Tak |  |  |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w kompatybilną ładowarkę do przewodowego ładowania | Tak |  |  |  |
| 12 | Możliwość pracy na rozładowanym urządzeniu za pomocą ładowarki sieciowej | Tak |  |  |  |
| 13 | Prowadzenie czytelnej projekcji 20-25cm nad ciałem pacjenta | Tak |  |  |  |
| 14 | Głębokość docierania światła podczerwieni przez skórę min. 12 mm | Tak (podać) |  |  |  |
| 15 | Możliwość pracy przy słabym oświetleniu - ustawienia jasności projekcji na min. 3 poziomach | Tak (podać) |  |  |  |
| 16 | Min. 3 tryby wyświetlania projekcji: Standardowy, pozytyw/negatyw oraz wzmocniony ( możliwość połączenia kolorów w celu wyodrębnienia naczyń krwionośnych leżących głębiej i płycej ) | Tak (podać) |  |  |  |
| 17 | Możliwość ustawienia min. 10 kolorów projekcji światła dla odpowiedniego dopasowania do koloru skóry pacjenta | Tak (podać) |  |  |  |
| 18 | Możliwość zmiany rozmiaru projekcji min. 3 rozmiary w celu prowadzenia projekcji pediatrycznych i w razie konieczności skupienia personelu na jednym naczyniu krwionośnym | Tak |  |  |  |
| 19 | Wyraźny obraz projekcji o rozdzielczości min. 856 x 480 pikseli | Tak (podać) |  |  |  |
| 20 | Czas pracy min. 2 h | Tak (podać) |  |  |  |
| 21 | Czas do pełnego naładowania baterii max. 3h | Tak (podać) |  |  |  |
| 22 | Urządzenie zasilane baterią o pojemności min. 3000 mAh, DC 5V 2 A | Tak (podać) |  |  |  |
| 23 | Waga urządzenia: max. 350 g bez statywu | Tak (podać) |  |  |  |
| 24 | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 210 x 60 x 60 (+/-10 mm) | Tak |  |  |  |
| 25 | Warunki pracy: -Zakres temperatur otoczenia: od -40°C do 60°C ( +/- 5C ) -Zakres wilgotności względnej: od 10% do 90% ( +/- 5% ) -Zakres ciśnienia atmosferycznego: Od 50kPa do 110 kPa ( +/- 5 kPa ) | Tak |  |  |  |
|  | Statyw Jezdny |  |  |  |  |
| 26 | Statyw jezdny kompatybilny z iluminatorem | Tak |  |  |  |
| 27 | 5-ramienna podstawa jezdna | Tak |  |  |  |
| 28 | Regulacja wysokości (maksymalna wysokość: 115cm) | Tak |  |  |  |
| 29 | Długość wysięgnika: 55cm | Tak |  |  |  |
| 30 | Regulacja kąta na uchwycie | Tak |  |  |  |
| 31 | Koszyk na akcesoria | Tak |  |  |  |
| 32 | Uchwyt z tworzywa sztucznego | Tak |  |  |  |
| II | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak (podać) |  |  |  |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | Tak |  |  |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |  |  |
| III | Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |

GRUPA 4 – Aparat elektrochirurgiczny monopolarny i bipolarny – szt. 1

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |  |  |  |
| 2 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną. Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | Tak |  |  |  |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% | Tak |  |  |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe klasa I CF. | Tak |  |  |  |
| 5 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | Tak |  |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. | Tak |  |  |  |
| 7 | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. | Tak |  |  |  |
| 8 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | Tak |  |  |  |
| 9 | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” | Tak (podać) |  |  |  |
| 10 | Możliwość regulacji jasności ekranu - minimum 20 stopni | Tak (podać) |  |  |  |
| 11 | Komunikacja w języku polskim. | Tak |  |  |  |
| 12 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | Tak (podać) |  |  |  |
| 13 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. | Tak (podać) |  |  |  |
| 14 | Możliwość wyboru elektrody neutralnej dla dorosłych lub noworodkowej – automatyczne ograniczenie mocy wyjściowej w przypadku wyboru elektrody noworodkowej. | Tak |  |  |  |
| 15 | Aparat wyposażony w system rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. | Tak |  |  |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne gniazda z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów. | Tak |  |  |  |
| 17 | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. | Tak |  |  |  |
| 18 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji min. 20 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia). | Tak (podać) |  |  |  |
| 19 | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. | Tak |  |  |  |
| 20 | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. | Tak |  |  |  |
| 21 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | Tak |  |  |  |
| 22 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. | Tak |  |  |  |
| 23 | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia i koagulacji. | Tak |  |  |  |
| 24 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. | Tak |  |  |  |
| 25 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym. | Tak |  |  |  |
|  | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA: |  |  |  |  |
| 26 | Cięcie monopolarne z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 200W. | Tak |  |  |  |
| 27 | Regulacja efektu w zakresie 1-200 | Tak |  |  |  |
| 28 | Możliwość regulacji efektu z krokiem co 1 w zakresie 1-30 oraz z krokiem co 5 powyżej 30. | Tak |  |  |  |
| 29 | Minimum 2 rodzaje cięcia monopolarnego (cięcie czyste, cięcie mieszane) | Tak (podać) |  |  |  |
| 30 | Koagulacja monopolarna z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 200W. | Tak |  |  |  |
| 31 | Regulacja efektu w zakresie 1-200 | Tak |  |  |  |
| 32 | Możliwość regulacji efektu z krokiem co 1 w zakresie 1-30 oraz z krokiem co 5 powyżej 30. | Tak |  |  |  |
| 33 | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej (koagulacja miękka, forsowna) | Tak |  |  |  |
| 34 | Koagulacja bipolarna z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do min 120W. | Tak |  |  |  |
| 35 | Regulacja efektu w zakresie 1-120 | Tak |  |  |  |
| 36 | Możliwość regulacji efektu z krokiem co 1 w zakresie 1-30 oraz z krokiem co 5 powyżej 30. | Tak |  |  |  |
| 37 | Możliwość aktywacji koagulacji włącznikiem nożnym lub automatycznie po uchwyceniu tkanki szczypcami (AutoStart) | Tak |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE : |  |  |  |  |
| 38 | Włącznik nożny 2-przyciskowy do aktywacji cięcia i koagulacji 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 39 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 50szt. | Tak |  |  |  |
| 40 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 41 | Uchwyt sterylny o długości rękojeści 155mm, jednorazowego użytku z elektrodą nożową, dwoma przyciskami, kablem długości 3 m, wtyk kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 10szt. | Tak |  |  |  |
| 42 | Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| 43 | Szczypce bipolarne, proste, 1mm, dł. 160mm, wielorazowego użytku – 1 szt | Tak |  |  |  |
| II | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 36 m-ce) | Tak (podać) |  |  |  |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
| 5 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |  |  |
| III | Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |

GRUPA 5 – Aparat EKG – szt. 1

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |  |  |  |
| 2 | Rejestracja odprowadzeń EKG12 standardowych | Tak |  |  |  |
| 3 | Zapis automatyczny "do schowka"12 odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |  |  |
| 4 | Zapis automatyczny "do schowka"data godzina badania, ustawienia filtrów, czas zapisu badania, opcjonalnie: dane pacjenta, gabinetu | Tak |  |  |  |
| 5 | Drukarka wbudowana | Tak |  |  |  |
| 6 | Szerokość papieru 58 mm | Tak |  |  |  |
| 7 | Tryb wydruku1 lub 3 przebiegi EKG | Tak |  |  |  |
| 8 | Tryb wydruku z pamięci wewnętrznej, w grupach po 3 odprowadzenia | Tak |  |  |  |
| 9 | Rodzaje badań ręczne, AUTO | Tak |  |  |  |
| 10 | Drukowanie w układzie standardowym1 lub 3 przebiegi EKG wybranej grupy | Tak |  |  |  |
| 11 | Wydruk z bazy pacjentów tak, dołączenie imienia i nazwiska do wydruku przebiegu EKG | Tak |  |  |  |
| 12 | Wydruk analizy i interpretacji tak, automatycznego badania EKG | Tak |  |  |  |
| 13 | Prezentacja na wyświetlaczu1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | Tak |  |  |  |
| 14 | Długość zapisu badania automatycznego od 3 do 16 sekund | Tak |  |  |  |
| 15 | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |  |  |
| 16 | Wyświetlacz / ekran Monochromatyczny, przekątna 4" | Tak |  |  |  |
| 17 | Menu graficzne, wyświetlane na ekranie | Tak |  |  |  |
| 18 | Obsługa łatwa, za pomocą klawiatury | Tak |  |  |  |
| 19 | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | Tak |  |  |  |
| 20 | Pamięć ostatnich badań automatycznych, z ustawialnym limitem od 5 do 1000 | Tak |  |  |  |
| 21 | Bateria do 130 badań automatycznych | Tak |  |  |  |
| 22 | Pomiar częstości akcji serca (HR)ciągły, prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |  |  |
| 23 | Automatyczna detekcja zespołów QRS tak | Tak |  |  |  |
| 24 | Praca na otwartym sercu tak | Tak |  |  |  |
| 25 | Filtr zakłóceń sieciowych50 Hz, 60 Hz | Tak |  |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | Tak |  |  |  |
| 26 | Filtr izolinii0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | Tak |  |  |  |
| 27 | Impulsy Stymulujące wykrywanie i prezentacja | Tak |  |  |  |
| 28 | Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdej elektrody | Tak |  |  |  |
| 29 | Detekcja częstości akcji serca tak, wybór dowolnego kanału | Tak |  |  |  |
| 30 | Grubość wydruku linii normalna lub pogrubiona | Tak |  |  |  |
| 31 | Prezentacja krzywych układ standardowy lub Cabrera | Tak |  |  |  |
| 32 | Ustawienia parametrów przebiegów prędkość, czułość i intensywność wydruku | Tak |  |  |  |
| 33 | Język Polski, Angielski | Tak |  |  |  |
| 34 | Przewodowa komunikacja zewnętrzny port USB typu Micro B | Tak |  |  |  |
| 35 | Wykryte pobudzenia stymulatora serca dźwiękowa sygnalizacja | Tak |  |  |  |
| 36 | Zabezpieczenie impuls defibrylujący tak | Tak |  |  |  |
| 37 | Prezentacja impulsów stymulujących tak, na wydruku | Tak |  |  |  |
| 38 | Oszczędzanie energii tak | Tak |  |  |  |
| 39 | Standardowe wyposażenie: elektrody kończynowe 4 sztuki | Tak |  |  |  |
| 40 | Standardowe wyposażenie: elektrody przedsercowe 6 sztuk | Tak |  |  |  |
| 42 | Standardowe wyposażenie: kabel pacjenta | Tak |  |  |  |
| 43 | Standardowe wyposażenie: papier szerokość 58 mm (1 rolka) | Tak |  |  |  |
| 44 | Standardowe wyposażenie: zasilacz sieciowy medyczny | Tak |  |  |  |
| 45 | Standardowe wyposażenie: żel do EKG | Tak |  |  |  |
| 46 | Waga 0,6 kg | Tak |  |  |  |
| 47 | Wózek pod aparat EKG | Tak |  |  |  |
| II49 | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | TAK (podać) |  |  |  |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |  |  |
| III | Inne |  |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |

GRUPA 6 – KARDIOMONITOR DO PRACY CIĄGŁEJ – szt. 1

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty

| L.p. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2022 | Tak (podać) |  |
| 1. | Monitor przeznaczony jest do monitorowania elektrokardiograficznego (EKG), częstości akcji serca (HR), nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP) - skurczowego, rozkurczowego i średniego ciśnienia tętniczego, funkcjonalnego saturacji krwi tętniczej (SpO2), częstości tętna (PR), oddychania (RR), kapnografia (EtCO2 i InCO2), inwazyjne ciśnienie krwi (IBP) i temperatura (TEMP) dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w warunkach szpitalnych i obiektach typu szpitalnego. | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor nadaje się do pracy ciągłej. | Tak |  |
| 3. | Podstawowe: 3/5 odprowadzeń EKG, SpO2 (Medtronic, Mediana), NIBP (AND), Oddech, Temp, HR/RR | Tak |  |
| 4. | Opcja: 12 odprowadzeń EKG (algorytm Glasgow), EtCO2 (Respronics, Kingst), 2 IBP | Tak |  |
| 5. | EWS (wynik wczesnego ostrzegania): NEWS (krajowy wynik wczesnego ostrzegania), NEWS2 i niestandardowy | Tak |  |
| 6. | OxyCRG | Tak |  |
| 7. | Kombinacja trzech fal trendu, tętna z uderzeń na bicie, Spo2 i oddychania, stosowana głównie w monitorowaniu noworodków | Tak |  |
| 8. | Znacznik zdarzeń: bieżące dane i poprzednie 2 minut | Tak |  |
| 9. | Podstawa jezdna | Tak |  |
| II | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | TAK (podać) |  |
| 2 | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 3 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
| III | Inne |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  |

II. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń,

- wzór Umowy załączony do Zapytania (Załącznik nr 2) akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- przedmiot zamówienia będziemy realizować przez okres: od daty zawarcia umowy do 22.12.2022 r.

- termin płatności za wykonany przedmiot umowy wynosił będzie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez …………… o numerze ………………………….,

- wyszczególnione w złożonej ofercie ceny pozostaną niezmienne przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

- zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (niepotrzebne skreślić) …………………..…………………………… podwykonawcom ………………………………. (o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców),

- wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174, z późn. zm.).

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadził na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (treść oświadczenia należy usunąć np. poprzez jego wykreślenie).

*      Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie

art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

…………………………………..

( pieczątka i podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

W Z Ó R   U M O W Y

W dniu ................... pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 8171750893, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

…………………………………

a ............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON ................   zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………………

…………………………………

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy przeprowadzonego na podstawie Zarządzenie nr 118/2022 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł zostaje zawarta umowa następującej treści:

§   1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- sprzedaż i dostawa …………………………. - spełniającego wymagania określone w Zapytaniu – na koszt i ryzyko Wykonawcy, o wymaganiach i parametrach określonych w Zapytaniu Ofertowym, znak ………(dalej: „Zapytanie”) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę z dnia ………

- zamontowanie i oddanie przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu.

- Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- Zapytanie i oferta złożona przez Wykonawcę stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że ……………………… objęte przedmiotem umowy jest fabrycznie nowe nieużywane, w pełni sprawne i nadające się do użytku, oraz posiada właściwości, o których Wykonawca zapewnił Zamawiającego w swojej ofercie.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku polskim.

§   2

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków objętych przedmiotem umowy, o których mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy, transportem własnym, na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie do ………. od daty podpisania umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:15, po uprzednim uzgodnieniu konkretnego terminu z Zamawiającym.

- Dowodem dokonania czynności wymienionych w ust.1 jest protokół zdawczo-odbiorczy - formularz stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, podpisany przez strony umowy.

- Podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy tak jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem, niekompletnego lub posiadającego ślady zewnętrznego uszkodzenia z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przy wykonywaniu niniejszej umowy należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej działalności.

§   3

- Strony uzgodniły wartość dostawy (netto) określoną w ofercie Wykonawcy na kwotę .............. (słownie: ........................................).

- Wartość brutto zamówienia wynosi …………… (słownie: …………… ).

- Kwota, o której mowa w ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności:

- sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,

- wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego,

- zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,

- serwis gwarancyjny,

- przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

- marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe

- ubezpieczenie

- podatek VAT (jeśli dotyczy)

- cło (jeśli dotyczy),

- podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)

oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

§   4

- Wykonawca, po dostarczeniu, zamontowaniu, uruchomieniu i bezusterkowym przekazaniu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy – wystawi fakturę VAT w języku polskim.

- Zapłata za przedmiot umowy o którym mowa w § 1 płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez ………… o numerze ………………………..

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz, że posiada numer identyfikacyjny NIP 817-17-50-893.

- Za termin dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§   5

- Wykonawca odpowiada za wady fizyczne dostarczonego asortymentu.

- Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu, oraz ze złożoną ofertą.

- W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się przesłać Wykonawcy pisemne zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy (a także oprogramowania jeżeli dotyczy), w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§  6

- Wykonawca na dostarczony …………………………. będący przedmiotem umowy udziela gwarancji na okres ……………….. (przy czym okres gwarancji będzie się liczył od dnia zamontowania, uruchomienia i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym).

- Okres gwarancji przerywany jest na okres dokonywania napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - zobowiązuje się zapewnić w ramach przysługującego wynagrodzenia serwis gwarancyjny,

  - zobowiązuje się zapewnić w ramach przysługującego wynagrodzenia w trakcie trwania gwarancji przeglądy wg zaleceń producenta

  - zobowiązuje się zapewnić serwis pogwarancyjny

  - zobowiązuje się zapewnić zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny

  - zapewni części zamienne przez okres 10 lat.

- Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia wady/usterki w czasie max. 24 godzin od chwili zgłoszenia (pisemnie, faksem lub mailem) awarii (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

- W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

- Całość kosztów naprawy (w tym robocizna, części zamienne, podzespoły, dojazd serwisu, itp.) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej dokonanej naprawy tej samej części lub podzespołu urządzenia wymieni tę część lub podzespół na nowy w terminie 10 dni od daty dokonania trzeciej naprawy.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady autoryzowanemu serwisowi na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,  o ile ujawnienie się wady nastąpiło przed upływem tego terminu.

§   7

- Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki ,

- z tytułu niedostarczenia przedmiotu umowy, odstąpienia od umowy  lub jej wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki  liczony od upływu terminu określonego w § 6 ust. 5 umowy na usunięcie zgłoszonej awarii aparatury medycznej w ramach udzielonej gwarancji.

- Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych ustalonych w niniejszej umowie ma zasadach ogólnych.

- Wysokość kar umownych naliczonej z jednego lub kilku tytułów nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy.

§   8

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54 ust. 5 – 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

- Zastrzeżenie o którym mowa w ust. 1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności, umów poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na rzecz osoby trzeciej umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518 k.c.).

- Zastrzeżenie o którym mowa w ust.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność względem Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki)

- Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych  wynikających z niniejszej umowy.

- W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu niniejszej umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego podmiotu niż Wykonawca.

§   9

- Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich, powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego spraw,  a w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim dokumentów powierzonych przez Zamawiającego.

- Obowiązek zachowania tajemnicy poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:

- w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,

- których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.

§   10

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1  egzemplarz  dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca								Zamawiający

miejscowość                data

PROTOKÓŁ  ZDAWCZO – ODBIORCZY

Zamawiający :

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22

w imieniu którego odbioru, na podstawie oględzin zewnętrznych, dokonuje pracownik Sekcji Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia:

……………………………………………………………………………………………….

(Imię i Nazwisko, stanowisko)

niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu którego przekazuje:

………………………………………………………………………………………………………….

(Imię i Nazwisko, stanowisko)

następującą aparaturę medyczną/sprzęt/urządzenie:

Nazwa: ……………………….

Typ: …………………………..

Nr seryjny: ……………………

Producent:…………………….

Rok produkcji: ……………….

Ilość: ………………………….

Stan dostawy : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ewentualne zastrzeżenia :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający: 						Wykonawca:

Załącznik nr 3 do Zapytania

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny

im. Edmunda Biernackiego

ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY

ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.110.22 w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP oraz spełnia wszystkie wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W celu potwierdzenia oświadczenia do oferty załączam:

1. …………………………

2. …………………………

3. …………………………

4. …………………………

5. …………………………

…………………………………..

(podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………